附件：                   报价内容及参数

| 序号 | 报价内容 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 医用血液冷藏箱 | - 1、温度区间在2~6℃范围内，控温精度0.1℃。 - 2、箱外有LED显示屏，能显示箱内温度，显示精度0.1℃； - 3、箱内温湿度左右分屏同时显示。可显示箱内湿度，显示精度0.1%。 4、样式：立式、单门。 5、容积≥410L。 6、外部尺寸（宽*深*高mm）≤690*653*1920（±5mm）。 7、箱体材料：钢板。 8、内胆材料：HIPS耐低温高强度复合材料。 9、电加热玻璃门，门体防凝露。 10、隐藏式直流静音制冷风机，装机验收时检查箱体内不可存在外露风扇风机。 11、冷凝器：底置微通道冷凝器。 12、配置≥5个高密度钢丝浸塑搁架，搁架可调节，间距小于1公分，带价目条。 13、门体配置机械锁，可加外挂锁，有安全门锁。 14、4个万向轮+2个调平脚设计，万向轮带有锁止功能。 15、箱内温度波动性≤1.5℃，提供具有CNAS资质的检测报告。 16、箱内均匀性≤±1℃，提供具有CNAS资质的检测报告。 17、耗电量≤1.7kW·h/24h，提供具有CNAS资质的检测报告。 18、冷藏箱正常运行时，噪音≤39db（A），提供具有CNAS资质的检测报告。 19、冷藏箱各测点瞬时温度平均值降至6℃所需时间≤80min，提供具有CNAS、ILAC资质的检测报告。 - 20、声光报警系统：有声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，有高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、通讯故障报警等功能。 - 21、有多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 22、配置远程报警接口。 23、箱内配有感温盒，温度探头置于感温盒后的凹槽内，有放置用户测试探头的凹槽，用于检测温度。 24、发泡层厚度≤45mm。厂家需提供证书或者证明 25、有180°自动关门设计。 26、冰箱生产厂家具备医疗器械生产许可，以及生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、TUV实验室资质、UL目击实验室资质。 27、产品具备医疗器械注册证且为型号注册，提供相应证书。 |
| - 2 | 热合机 | 1、电源：90～264VAC 2、适合2~6mm的PVC管路热合，智能适应不同管路管径壁厚，（也可手动设置热合强度）热合面宽，美观可靠。 3、重量≤4kg,具有手持热合手柄接口，方便移动热合。 4、管路表面轻微水雾可热合，快速热合，热合时间0.5-2秒时间（根据管路直径壁厚自动变化），无需预热。 5、光电触发开关（机械触发开关可选）可靠性高，自动校准光感量；多种触发模式可选择，可设置左触发，右触发，左右触发模式。 6、双风扇散热设计，风扇可根据设备内部工作温度自动控制运行时间，良好的散热功能可增加机器的可靠性及使用寿命。 7、告警提示及保护：声、光、屏告警。空热合报警及保护、机器高温报警：内部温度超55度会发出报警；电火花报警：热合中产生电火花时机器会预警一次，提醒操作人员检测热合面。 8、可双管热合，封口部位带有易撕线，方便分离管路。 9、设备三种状态提示：工作模式，待机模式，清洁模式；LED指示灯不同显示颜色加不同闪烁模式提示设备工作状态，确保使用者安全操作设备。 10、保护罩内内置双光电热合信号及灯光信号触发开关，取下保护罩清理热合头时自动切断热合触发信号及灯光闪烁提醒保护操作者避免误触灼伤危害。 11、安全有效透明可伸缩的防溅保护片。 12、具有多重电压保护和多层滤波屏蔽设计，对人体安全，性能稳定。 |
| - 3 | 自动洗液配液仪 | 1、电源：220V（±10%）、50Hz。 2、插头：符合中国国家标准制式。 3、适用于FAME、爱康AE 288等设备洗液桶的加液，可以根据客户实际需求更换托架。 4、触摸屏显示，有声音报警系统。 5、加液速度可调，速度能达到3L/20s。 6、可任意设置加液量，误差可控制在2%。 7、储水桶水量不足自动预警。 8、出水口配有防滴漏止回阀；仪器自带止回电磁阀，防止高压渗水。 9、流量分辨率：≤0.2L。 10仪器应自带加温功能。 11、提供第三方出具的计量校验证书。 |
| - 4 | 医用标本保存箱 | - 1、温度区间在2~8℃范围内，控温精度0.1℃。 - 2、箱外有LED显示屏，能显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、样式：立式、单门。 4、容积≥310L。 5、外部尺寸（宽*深*高mm）≤595*603*1920（±5mm）。 6、箱体材料：钢板。 7、内胆材料：HIPS耐低温高强度复合材料。 8、电加热玻璃门，门体防凝露设计。 9、隐藏式直流静音制冷风机，装机验收时检查箱体内不可存在外露风扇风机。 10、配置≥5个高密度钢丝浸塑搁架，搁架可调节，间距小于1公分，带价目条。 11、门体配置机械锁，可加外挂锁，有安全门锁。 12、至少2个万向轮，万向轮带有锁止功能。 13、箱内温度波动性≤1.6℃，提供具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。 14、箱内均匀性≤±0.7℃，提供具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。 15、耗电量≤1.5kW·h/24h，提供具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。 16、冷藏箱正常运行时，噪音≤30db（A），提供具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。 17、冷藏箱各测点瞬时温度平均值降至6℃所需时间≤48min，提供具有CNAS、ILAC资质的第三方检测报告。 - 18、声光报警系统：有声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，有高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、通讯故障报警等功能。 - 19、有多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 20、配置锂离子蓄电池，提供实机零部件照片。 21、配置远程报警接口。 22、配置USB数据导出接口。 23、箱内配有感温盒，温度探头置于感温盒后的凹槽内，有放置用户测试探头的凹槽，用于检测温度。 24、发泡层厚度≤45mm。厂家需提供证书或者证明 25、有180°自动关门设计。 26、冰箱生产厂家具备医疗器械生产许可。 27、产品具备医疗器械注册证且为型号注册，产品具备CE认证。提供相应证书。 28、产品具有国家CQC节能环保认证，提供证书，验收时可提供网站截图。 |
| - 5 | 医用标本保存冰柜 | 1、样式：立式，单门。 2、容积≥100L。 3、LCD显示界面，可以显示柜内实时温度数据。 4、外部尺寸(宽*深*高mm)≤600*610*815（±5mm）。 5、高度不超过820mm，不超过国家标准实验台的高度，便于放在实验台下方。 6、柜体适用范围在-18℃～-25℃之间，控温精度0.1℃。 7、冰柜调节精度0.1℃。 8、柜壳材质：PCM钢板。 9、内胆材质：PCM钢板。 10、发泡层厚度≤70mm。 11、配置≥3层浸塑钢丝抽屉，便于查找标本。 12、配置明把手。 13、冰柜需带转锁设计，配置2把钥匙。 14、配置4个调节脚。 15、国际品牌压缩机。 16、无氟环保碳氢制冷剂（R600a）。 17、丝管式蒸发器，隐藏式+搁架式布局。 18、25℃环温时耗电量≤0.73 kWh/24h。 19、柜内温度均匀性≤1.5℃。 20、配置两种报警方式：声、光报警；多种报警功能：包含高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。 21、低噪音，稳定运行噪音≤43db（A）。 22、配置蓄电池，断电后可继续报警，并实时显示柜内温度变化。 23、配置远程报警接口。 24、配置内置防凝露管设计，防止门框结冰。 25、配置USB模块，记录柜内实际温度等。 26、冰柜生产厂家具备医疗器械生产许可。 27、产品具备医疗器械注册证，且为型号注册。 |
| - 6 | 显微镜 | 用途：可用于普通血液细胞计数、细菌染色镜检、血细胞形态观察及科研常规显微检验工作。 - 工作条件 - 电源220V（10%）/50Hz - 主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm 机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm 移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm 载物台XY 移动可锁定 2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。 2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。 2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。 2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°； 目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。 2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。 2.1.8 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm） 10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm） 40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm） 100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm） 2.1.9 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理 2.2.高分辨率彩色数码摄像头：2000万像素； 2.2.1传感器型号与尺寸 20M/（13.06*8.76）2.2.2白平衡 ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 2.2.3 1/2英寸CMOS科研级芯片； 2.2.4 最高分辨率拍摄速度≥12 幅/秒； 2.2.5 自动 / 手动 / 白平衡； 2.2.6 USB高速3.0接口； 2.3 图像控制分析软件 2.3.1 采集图像：支持TWAIN接口，界面直观，操作简单； 2.3.2 获取多通道荧光图像，获取多维图像； 2.3.3 可测量多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 2.3.4 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 基本配置： 3.1 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等） 1套 3.2 平场消色差物镜4X—100XO（4个） 1套 3..3显微成像系统 1套 |
| - 7 | 手持PDA | 1、处理器：不低于八核 8GHz 高性能处理器； 2、操作系统：Android 9.0 及以上； 3、内存/RAM：4GB/64GB 及以上； 4、显示屏：≥5.0 英寸高清分辨率（1280(H)×720P(W)），电容式触摸； 5、重量≤250g(含电池)； 6、电源，电池容量不低于3.85V/4500mAh； 7、接口/通信：防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB2.0 HighSpeed；支持OTG；支持快充； 8、通知方式：声音，振动器，LED灯指示； 9、图像分辨率：不低于1280*800 pixes； 10、图像采集像素：前置摄像头不低于500万像素，后置摄像头不低于1300万像素； 11、可读写标签：支持ISO15693, ISO14443A/B（不带加密协议）， ISO14443A带加密协议的标签（Mifare one S50,S70及其兼容卡片）；支持NFC协议； 12、防水防尘工业等级达到 IP67，通过1.5m 抗跌落测试。 |
| - 8 | 全自动生化分析仪 | 1．操作系统：全中文图形化界面，≥7英寸彩色高清触摸操作，方便工作人员操作； 2．分析项目：ALT、HGB，乳糜血识别，样品溶血四项联检，同时定量出四项结果； 3．通道：≥4通道，可同时检测4个样本，循环检测，可任意添加样本； 4.检测样本类型：末梢血、静脉血、血清、血浆； 5．恒温系统:反应区温控精度37℃ ± 0.1℃，实时温度显示；恒温系统从常温升高至37°C需要的时间：≤3分钟； 6. 数据存储:机器可保存至少10万个检测结果、随时查询， 重量：≤7kg. 方便携带； 7.占用台面空间(长×宽)：≤34cm×21cm。节省空间、方便台面放置，工作环境温度：0-45℃； 8.抗颠簸，仪器能适应在流动采血车和献血屋上正常使用； 9.电源： 220v/50Hz。 |
| - 9 | 医用储血冰箱 | 1、有效容积≥200升，外部尺寸≤600*650*1600mm； 2、不锈钢内胆，防腐抑菌、立式单门，自关门功能、具有门锁功能，防止随意开门。 3、微电脑控制，箱内温度恒定控制在2-6℃范围内，控温精度≤0.1℃。 4、多种故障报警：远程报警、高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 5、压缩机：节能低噪，使用寿命长。 6、冷凝风机：高效节能，低噪音，冷凝水汇集后自动蒸发，使用寿命长。 7、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 8、带防低温机械控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 |